附件1

XX公司报名表

| 公司名称 | XX公司 |
| --- | --- |
| 联系人姓名 | 小王 |
| 身份证号码 | 5XXX |
| 联系电话（手机） | 183XXX |
| 联系电话（办公） | 077X-XXX |
| 邮箱 | XXX |
| 报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号） | XXX |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 品牌 | 品牌1 |
| 型号 | 型号1 |
| 单价（万元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 质保期（年） | x |
| 使用期限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

单位名称（盖章）：

日  期：   年  月  日

附件2

复函材料声明函

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件3

- 一、亚低温治疗仪

- 适应症:

- 主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

- 主要技术指标:

- 1.制冷量≥800W;

- 2.降温速度:空载降温速度每分钟不小于1°C;

- 3.体温测量范围:20°C~50°C，精度≤±0.5°C;

- 4.双路输出，一路测温，可以单毯单帽工作，也可毯帽同时工作;

- 5.报警功能:具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警;

- 6.噪声≤55dB(A)。

- 二、可视喉镜

- 1.分辨率≥3.72 lp/mm

- 2.景深（5-100）mm

- 3.电池持续放电时间≥3h

- 4.液晶屏≥2.5″TFT屏

- 5.显示器可扩展连接可折弯和不可折弯硬镜硬管、新生儿、婴幼儿、儿童、成人、肥胖患者重复性使用可达≥3000次喉镜片

- 6.可视喉镜为一体机，无需插拔、拆卸，防止固件损坏。

- 7.是否兼容第三方耗材。

- 8.另外提供相关耗材报价函。

- 三、负压引流器

- 1.适用范围：该产品适用于成人、儿童体外循环心脏直视手术中的负压辅助静脉引流。

- 2.控制器上双模式控制，OFF模式：无引流，ON模式：预设水平的引流。

- 3.在OFF模式下，可以立刻中断负压。

- 4.负压调节范围：为0～-100mmHg。

- 5.负压源压力范围-300～-600mmHg，最低气流量11L/min。

- 四、体视显微镜

- 一、功能、用途:

- 主要用于捡卵、体外受精、拆卵、胚胎移植装管、胚胎冷冻和解冻操作等。

- 二、主要技术参数:

- 1.平行光路变焦系统，机身变倍体采用复消色差光学组件，具备高品质色差校正水平。图像清晰并且没有色边。

- 2. 物镜变倍范围:0.63X (NA:0.019) - 8X(NA:0.105)(0.63/1/2/3/4/6/8x档位);变倍比12.7:1，低倍具有宽广的视野可完整观察35mm培养皿。

- 3.双目镜筒，目镜倾角:20°。

- 4.配有1xAPO平场复消色差WF宽视野物镜，工作距离为70mm。

- 5.10x目镜，视场数22，可调节屈光度。

- 6.调焦机构带防滑动机构，调焦定位最准确,调焦范围为50mm。

- 7.整机防霉。

- 8.透射观察，可嵌入式安装在IVF工作站内，用IVF工作站整合型光源。

- 五、血液灌流机

- 一、用途

- 用于急性药物/毒物中毒(如有机磷农药、镇静催眠药、除草剂中毒)慢性肾衰竭并发症(如尿毒症脑病、皮肤瘙痒)、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎)、肝衰竭辅助治疗等开展血液净化治疗使用。

- 二、功能

- 1.治疗模式:支持单纯血液灌流(HP)、血浆置换(PE)治疗。

- 2.参数调节:可通过触控屏或物理按键设置流量、温度、治疗时间可调抗凝剂剂量，支持参数锁定防误操作。

- 3.安全保护:具备管路夹闭功能(压力异常时自动夹闭管路防血液反流)、断电自动切换备用电源并保存数据、高温自动停止加温等保护机制。

- 三、基本配备要求

- 1.适用管路:内径为φ8mm和φ6mm的标准泵管。

- 2.血泵流量调节范围:9mL~450mL/min(φ8mm);6mL~300mL/min(φ6mm)。

- 3.泵预置量:最大可达99999mL，血泵连续运转达8小时以上，累计量自动清零。

- 4.血泵精度:通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±10%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准。

- 5.血液保温器加热范围:36~41°C，显示精度±0.1°C。

- 四、安全监测参数

- 1.气泡报警:静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声光和文字提示。

- 2.液位报警:静脉壶内血液面低于传感器位置，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴有声光报警和文字提示。

- 3.压力报警:管路内动(灌流器前压)、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴有声光报警和文字提示。

- 五、耗材

- 1.是否兼容第三方耗材。

- 2.另外提供相关耗材报价函。