附件1

XX公司报名表

| 公司名称 | XX公司 |
| --- | --- |
| 联系人姓名 | 小王 |
| 身份证号码 | 5XXX |
| 联系电话（手机） | 183XXX |
| 联系电话（办公） | 077X-XXX |
| 邮箱 | XXX |
| 报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号） | XXX |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 品牌 | 品牌1 |
| 型号 | 型号1 |
| 单价（万元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 质保期（年） | x |
| 使用期限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

单位名称（盖章）：

日  期：   年  月  日

附件2

复函材料声明函

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件3（可报名全部项目或单个项目）

| 序号 | 名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大通量病理玻片扫描仪 | 装载通量：单次装载切片数量≥600张；物镜配置：同时搭载两个真实进口物镜，20X物镜数值孔径≥0.80NA ；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换；成像速度：20 倍物镜下扫描速度≥8.00cm²/min，40 倍物镜下扫描速度≥3.30cm²/min（15mm*15mm组织面积下换算速度：20倍物镜下扫描时间≦20s，40倍物镜下扫描时间≦45s。）；扫描软件：支持单层扫描、多层融合扫描，最高可扫99层。阅片软件：支持一个屏幕同时显示至少9张数字病理图像。 |
| 2 | 摊烤片机 | 该病理诊断标本制作用摊片烤片机；单次烘片数：≥120片；摊、烤、烘片温度设置：0～99℃任意设置 |
| 3 | 气相液氮罐 | 最大可贮存样品（2ml冻存管）≥15600个；冻存架数（100格/盒）≥12个，冻存架数（25格/盒）≥4个；每架盒数：12个；每盒冻存管数（100格/盒）≥100 ，每盒冻存管数（25格/盒）≥25；有效容积：≥370L。 |
| 4 | 高速离心机 | 1.最高转速不低于15,800rpm；最大容量：10x 5 mL；不少于七种转子可选；增加转速/离心力：1 rpm或1xg递增，离心时间：1s 递增。 |
| 5 | 掌上离心机 | 最高转速≥7000r/min；最大相对离心力≥2650xg；最大容量≥8×2.0ml；9.8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）8×4×0.2ml? PCR排管转子。 |
| 6 | 冷冻离心机 | 最大相对离心力:21,300×g(15060 rpm)；转速/离心力:100-5,OO0rpm,5,OO0-15060rpm；50-2990xg,50xrcf递增;3,00O-21,3OOxg,100rcf递增；最大容量:24×1.5/2.0mL离心管,10×5mL离心管,96×0,2mL PCR管。 |
| 7 | 包埋盒激光打号机 | 可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；可打印带盖和不带盖包埋盒；可打印Tissue-Tek4698/4783/4785/4789/4793等包埋盒；上料装置：六槽自动旋转装料，可同时装载6种颜色包埋盒，长料槽和短料槽可兼容、互换使用，可兼容散装包埋盒和预包装条状包埋盒；收集装置：采用内置一体化抽屉式包埋盒出料收集器，托盘可交替使用，每个托盘可收集150个包埋盒，可实现大容量收集与即打即用；收集托盘：标配具有一次成型的ABS材料托盘，且有320个唯一坐标 |
| 8 | 载玻片激光打号机 | 上料装置：采用侧翻、弹匣式可互换上料装置；采用弹匣式预包装玻片装料盒，不少于100张/盒；收集托盘：标配具有一次成型的ABS材料的托盘，且有22个唯一坐标，每个坐标对应30张玻片直立排放；打码速度：≤3秒/张玻片。 |
| 9 | 修蜡封蜡仪 | 具备修蜡面板；具备温度可调功能；数显温度，双温度调节；温控范围：修蜡温度室温～90度，封蜡温度室温～90度。 |
| 10 | 组织石蜡块冷冻台 | 蜡缸容积≧10升，保证≧1800个标准组织盒的制模工作；熔蜡设置温度：室温～+99℃任意预置，冷台设置温度：室温～-40℃任意预置。 |
| 11 | 全自动真空组织脱水机 | 可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行；双脱水缸可独立运行，具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置；支持活检等小组织样本快速脱水≤3小时；石蜡缸≥4个; 蜡缸温度：50℃~71℃。 |
| 12 | 组织切片机 | 切片厚度：1-60μm；修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm；手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式；水平进样幅度：24mm；垂直样品行程：70mm；静音样品回缩：40μm；最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm； |
| 13 | 冰冻切片机 | 27个制冷点，其中4个有半导体制冷，最低温度可达-55℃±2℃（在室温20℃）；有回缩功能，根据需要可关闭或开启，回缩距离为20 μm；切片厚度：1～500μm；精细切片厚度1-100μm。 |
| 14 | 数字病理扫描仪 | 单次可加载切片数≥120张；切片盒规格：单个可放置≥30张切片；物镜：配置不少于2个全复消色差物镜（20倍、40倍各一个，20倍物镜数值孔径≥0.8NA；40倍物镜数值孔径≥0.95NA）；明场扫描速度：20倍扫描，组织面积≥15mm*15mm，扫描时间≤30s；扫描图像分辨率：20倍扫描；具备同一荧光模块多色荧光扫描，具备明场、荧光一键切换功能；荧光通道≥5通道；荧光扫描速度：三通道40倍扫描；扫描模式：支持单层、多层及多层融合扫描模式 |
| 15 | 大体成像系统 | 成像像素：≥2400万；3.最高分辨率：≥6000×4000；光学变焦：3倍；电子放大倍数：5倍、10倍；镜头直径：Φ58mm；最近拍摄距离：≤15cm；端口对接：可与医院HIS、PACS等系统无缝连接。 |
| 16 | 免疫组化全自动染色机 | 用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测；在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交；在仪器上全自动完成苏木素复染；玻片处理能力：不少于30张玻片/循环；抗体加样量小于等于100ul；一台计算机可同时控制不少于8台仪器。 |
| 17 | 磁力架 | 每个磁力架有不少于24个独立磁力孔，一次可以处理 1~24个样本；适配1.5mL离心管、2.0mL离心管。 |
| 18 | 真空离心浓缩仪 | 离心+真空+加热：三者协同作用。真空降低溶剂沸点，离心力防止样品暴沸和飞溅，加热加速蒸发。低温浓缩高效溶剂兼容：可处理水、甲醇、乙腈等常见溶剂。多种转子可选：支持1.5ml离心管、10ml/50ml尖底管、96孔酶标板 |
| 19 | 生物安全柜 | 气流模式：30%外排，70%循环；外部尺寸：1535mm*790mm*2200mm；内部尺寸：1355mm*610mm*680mm；流入气流平均风速≥0.55m/s，下降气流平均风速≥0.33m/s；送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%；洁净级别为10级的工作环境。 |
| 20 | 取材台 | 两侧安装可伸缩钢化玻璃侧板；侧面喷淋系统：可以快速清洗作业后的污水 配置可伸缩水龙头，可以冲洗到不同的工作区域；操作台面与水池方向保持3-5度倾斜。取材区域中心部位特殊设计的深度10毫米导流槽；配有紫外线定时空气消毒系统、LED无影照明系统、取材拍照辅助光源；配备：热水器、粉碎机，磁力工具吸附架（可选配洗眼器和烘手器）；外形尺寸： 1500~1800（长）×1950（高）×800（宽）mm。 |
| 21 | 恒温混匀仪 | 适用于1.5/0.2 mL EP管，试管数为≥35；具有混匀、震荡、孵育、加热功能；振幅：水平振幅，≤3 mm； |
| 22 | 移液枪 | 1套不少于4支，含量程分别为 2.5 μL、10 μL、100 μL、 1mL，精度±0.5%~±1.0%，可整支高温高压灭菌 |
| 23 | 纯水仪 | 超纯水电阻率≥18.25MΩ·cm（25℃），TOC≤1ppb，细菌≤1CFU/mL，热源/内毒素≤0.001EU/mL；高效节能，成本可控：超纯水制水流量1.5-5L/min，RO纯水流量10-20L/min。 |
| 24 | Qubit荧光定量仪 | 上样量：1-20uL；样品通量：1个样品3秒；动态范围：5个数量级；标准曲线：2或3点标准；光源：蓝色LED(最大~470 nm),红色LED(最大~635nm)；激发通道：蓝光430–495nm，红光600–645nm；发射通道：绿光510–580nm；红光665–720nm；提供配套的定量试剂dsDNA，ssDNA，RNA，microRNA等定量试剂各一盒；高敏感度线性检测最低达到：dsDNA：≤0.005ng/μL，ssDNA：≤0.05ng/μL，RNA：≤0.25ng/μL，microRNA：≤0.05ng/μL，蛋白质：≤12.5ng/μL。 |
| 25 | 核酸片段分析仪 | 每次可运行1-96任意个样品；可进行各种DNA和RNA样本的检测；每个样品仅需1-2min即可快速获得结果，96个样品在90min内即可获得结果；可同时平行处理≥12个样本；上样量：DNA样品≤2uL，RNA样品≤2uL；检测片段范围：35bp-60Kbp；检测极限浓度为5pg/uL的DNA样品时，体积≤2uL；检测极限浓度为100pg/uL的RNA样品时，体积≤2uL；分辨率：对500bp的DNA片段，分辨率可≤3bp。 |
| 26 | 全自动核酸提取仪 | 磁珠法全自动核酸提取，集成裂解、结合、洗涤、洗脱全流程，无需人工值守；通量：1–96 样本 / 批次​；处理体积：20 μL–1000 μL，兼容咽拭子、痰液、血液、灌洗液、粪便等​；运行时间：快速模式 15–25 min / 批；标准模式 30–50 min / 批​；温控范围：室温–120℃，裂解 / 洗脱精准控温 |
| 27 | PCR核酸扩增仪 | 样品容量：96，适用 0.2mL 的 96 孔板、8 连管、单管；反应体积：10～100μl；模块控温范围：4.0℃～99℃；梯度温度范围：35.5℃～99.5℃；热盖温度范围：40～110℃；模块温度均匀性：±0.2℃；控温精度：±0.1℃；温度准确度：±0.1℃；温度显示分辨率：0.1℃；升降温速率：≤5.5℃/s；循环数最多可至 99 个；自压式热盖设计，无需调节热盖高度，可适应各种耗材。 |
| 28 | 自动分装仪 | 96 道全自动高通量液体处理，可应用于试剂分装、微孔板复制与重排、 8 道梯 度稀释、 96 孔板转 384 孔板、细胞转移/更换培养基、 ELISA 操作（微孔板包被与洗涤）、96 孔板核酸纯化等实验；移液模块：高精度 96 道移液模块，可实现 8 道和 96 道全自动移液操作；版位数：可支持 4/6 板位，板位上可安装多种类型载架和功能模块；开放耗材：支持多品牌通用耗材。 |
| 29 | 振荡器 | 采用敞开式工作平板，表面易清洗，一次可装载1-4只细胞培养板；可调旋钮设计，可实现无级调速与60min内任意时间的定时运行。 |
| 30 | 8道排枪 | 1、八通道多用途电力驱动移液装置，操作简单，可轻松实现多样本的快速精准移液；功能模式；吸排液，连续混匀，连续分配功能； |
| 31 | 涡旋振荡器 | 用途：用于实验样本的快速混匀；转速范围：≥0-3000rpm，无级调速，可实现温和/剧烈混合样品；多种振头及适配器可选。 |
| 32 | 金属浴 | 设备用途：用于样品的恒温加热、保存；标配模块1-50mL×4孔；标配模块2-2.0mL×24孔；模块更换：支持模块快速更换。 |
| 33 | 超声打断仪 | 非接触式 / 密闭式超声打断，用于：DNA/RNA 片段化、细胞破碎、组织破碎、ChIP-Seq 样本制备、蛋白提取、微生物裂解等；工作方式：非接触式超声 / 聚焦式超声（无交叉污染）；处理通量：≥16/24/48/96 孔可选（满足高通量）；适配 PCR 管、离心管、96 孔板等。 |
| 34 | 超微量分光光度计 | 主要用于分子生物实验室的微量核酸（DNA/RNA）、蛋白质及各类生物大分子的浓度、纯度及完整性的快速检测。 |
| 35 | 高通量测序基因分析仪 | DNBseq（DNA 纳米球）+ cPAS（联合探针锚定聚合），低扩增偏差、低重复率；读长（Read Length）：单端（SE）：SE50 / SE75 / SE100 / SE150，双端（PE）：PE100 / PE150 / PE250（临床主流）；长读长：PE300（仅部分桌面机型，如 MiSeq）；临床选型：肿瘤 Panel / 遗传病 WES 优先 PE150；mNGS / 微生物优先 PE100–PE150；全自动：7大模块集成；内置生信分析 + 数据压缩 +自动报告；通量与数据产出（单次 Run）高通量（NovaSeq 6000/MGISEQ-2000）：500–1500 Gb/Run；运行速度（Time per Run），PE150：24–48 小时（临床急诊 / 常规），PE100：18–30 小时；快速模式：＜24 小时（支持 mNGS / 急诊肿瘤）；准确性与质量值（关键质控）Q30 比例：≥85%–95%（临床合格线≥85%）；碱基准确率：≥99.9%（生殖系≥99.99%，体细胞≥99.98%）；低频变异检出：≥1%（肿瘤体细胞突变必备）；均一性：覆盖均一性 CV＜10%；样本兼容性；样本类型：外周血、FFPE、穿刺、脑脊液、痰液、体液、低起始量（≥1ng）；样本通量：单次可测8–96 样本（按芯片 / Flow Cell）；支持：DNA/RNA 测序、靶向捕获、WES、WGS、mNGS、甲基化；光学：多色荧光（≥4 色）、自动对焦、低噪声。 |
| 36 | 电子显微镜 | 功能、用途等：开展电镜超微观诊断，应用于肾脏、神经、皮肤，免疫、代谢等疾病的临床诊疗及科学研究，减少标本外检；放大倍率: 1X-3000000 X（含光学放大倍数）；加速电压: 0.2kV～30kV；真空组成：1个溅射离子泵+1个吸气剂离子复合泵，1台磁悬浮涡轮分子泵，1台干泵；大型样品室；样品室提供不少于14个扩展接口，可以外接 WDS、EDS、BSE、EBSD 等多种附件和探测器；五轴全自动样品台，真空电机驱动；样品台行程：X=150mm，Y=150mm，Z=65mm，T=-10°～+90°，R=360° ；最大样品直径：Ф320mm；最大样品高度：90mm。 |
| 37 | 研究级生物显微镜 | 光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器；照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源；物镜转盘：≥5孔编码物镜转盘，具有光强管理功能，支持在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节；观察镜筒：宽视野三目观察筒，分光比例100：0/20：80/0:100,屈光度可调，倾角30度，瞳间距调节范围50-76mm；物镜：与显微镜原装同品牌，视场数 F.N≥26；目镜：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26；载物台：右手低位驱动矩形陶瓷线控载物台 ，带有旋转装置（顺时针方向≥230°逆时针≥20°）；聚光镜：阿贝聚光镜，适合4-100X物镜，N.A.≥1.1；可升级荧光：要求将来可本化升级增加荧光装置，荧光激发块转盘位≥8。 |
| 38 | 显微镜成像系统 | 用途：可用于普通染色切片观察，开展临床、科研常规显微检验工作；光学系统：无限远光学矫正系统 |
| 39 | 标本存放冷藏冰箱 | 功能用途描述：主要用于 4℃和-20℃的样本储存；样式：立式；容积：≥260 升；温度设置范围：-20℃-8℃ |
| 40 | -80°C超低温冰箱 | 功能用途：主要用于在极低温度下保存生物样本、疫苗、化学试剂等；容积： ≥420L，2 英寸冻存盒存放数量≥ 300 个；工作温度范围：-50℃~-86℃。 |
| 41 | 医用冷藏箱 | 适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品；工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V，频率：50±1Hz；样式：立式，单门；有效容积(L)：55~65; |
| 42 | 冷链24h实时监测系统 | 用途：预防用于冷链设备温度集中监测、记录、预警；实现24h实时监测。 |