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	序号
	品目
	模块
	参数需求

	1
	诊室系统
	低延时影像采集模块
	1.HDMI高清多媒体接口≥1路，VGA接口视频输入≥1路，1路HDMI和1路VGA环通输出；
2.支持H.265、H.264视频编码，主、子码流可独立配置，VGA画面支持位置调整和画面区域裁剪功能；
3.支持1080P、720P等高清分辨率编码，视频输入源自适应识别，也可固定输入源；
4.音频输入源可选HDMI或Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u；支持RTMP、ONVIF、NTP、RTSP等网络协议；
5.支持ehome、GB28181协议接入平台；
6.输入输出总带宽60Mbps；视频参数：视频压缩标准H.265;H.264；音频参数：音频输出≥1路3.5mm音频接口；音频输入≥1路3.5mm音频接口；音频压缩标准：AAC;G711.a;G711.u。

	
	
	
	

	
	
	视野摄像模块
	1.基础参数传感器类型1/2.8＂progressive scan CMOS；最的低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)，快门速度不低于1/30,000s；
2.日夜转换模式：自动ICR彩转黑，背光补偿支持，宽动态120dB超宽动态；
3.强光抑制支持3D降噪支持，电子防抖支持，区域曝光支持，区域聚焦支持数字变倍16倍；
4.支持马赛克,支持多种颜色设置,四边形区域；
5.信噪比≥52dB，通用功能镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤,隐私遮蔽，光学透雾支持；
6.镜头焦距范围至少包含4.8 mm-120 mm，25倍光学变倍，光学变倍速度≤3.6秒(光学,广角-望远)。

	
	
	音视频交互模块
	1.频率响应 60Hz-20kHz(-10dB)，额定输入功率≥80 W，最大输入功率≤240 W；
2.灵敏度≥90dB/2.83V/1m，分频点 2.6kHz/15kHz，阻抗≤8ohm s；
3.双通道；信噪比≥70db；失真度≤0.3％（1kHz）；灵敏≥-80dBm；
4.支持头戴、领夹等多种使用方式；
5.使用距离≥30米，低能耗，续航时长≥6小时。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	网络通讯交互模块
	1.固定接口数≥2×10GE(SFP+)+ 8×GE Combo+2×GE WAN；
2.USB接口数≥1×USB2.0+1×USB3.0。

	
	
	
	

	
	
	手术室控制模块
	1. 自主添加实时信号≥1路，可同时观看实时信号≥1路；
2. 2.专家端依据时间可自由选择，不影响手术进程，无需手术室人工干预；
3. 3.具备播放、暂停、快放、慢放等功能并可保存在指定文件夹；
4. 4.可对任一窗口画面或局部画面实施放大用户指定的固定场所可自主观看时且不间断相关导管室手术过程，并发起对讲；
5. 5.用户指定的移动终端或PC端自主观看时，不间断相关导管室手术过程，并发起对讲；
6. 6.视频：清晰、完整、无波纹；音频：清晰、稳定、无回声；
7. 7.视频延时<0.3秒，音视频同步误差率<0.2 秒；
8. 8.实施质控的过程中，全部操控均由专家端完成，导管室内无需额外安排人工；
9. 9.实施操控的过程中，系统具备对比画面、自主回放、窗口组合、窗口切换等功能。

	2
	远程示教系统
	示教平台控制模块
	1.互动会议室支持≥200方同时参会、网络研讨会支持≥2000方同时参会；
2.可邀请（或移除）联系人、结束会议、会议布局、申请发言（禁言语）操作等会议控制，支持锁定会议室
3.可设置1+N布局；召开培训会议时，支持2+N布局；召开应急指挥会议时，可设置3+N布局等多种布局模式支持分屏轮询的控制，支持语音激励的分屏模式；
4.支持会议中设置画面模板，支持在设置自定义布局时，选择导入画面模板，并快速应用给与会者，支持对模板添加、编辑、删除、设置默认模板等管理；支持单个静音/解除静音、全体静音/全体解除静音、关闭视频/开启视频、邀请参会者、移除参会者、锁定会议结束会议；
5.可以与国家卫健委能力建设和继续教育继教数字化学习系统相连接；
6.可以与国家卫健委能力建设和继续教育进修培训基地互联互通。

	3
	复盘系统
	手术复盘模块
	1.影像自动保存：系统需自动保存所有信号，无需人工干预；
2.影像单路独立保存：系统支持单路影像的自主添加，添后可对已添加的信号进行完整保存；
3.矢量保存：系统针对已添加的单路影像按照影像的原始尺寸和比例进行矢量存储；
4.自动校准影像时间差：系统针对已添加的多路影像进行实时存储，存储的时间按照图像实际发生时间进行校对校对存储，杜绝影像在传输过程中的时间消耗；
5.存储容量：系统存储空间可容纳各种信号≥一个月的时长，并可持续扩容，单块硬盘存储容量≥2TB，最大支持扩容硬盘数量≥8块；
6.存储速度：系统支持≥32路影像的实时存储；
7.调阅速度：系统支持≥8路影像的实时调阅，响应速率≤8ms；
8.调阅并发量：系统支持≥8路影像的实时调阅；
9.安全策略：系统影像存储需采用影像数据加密切片处理，调阅需采用密钥握手方式，确保系统在存储和传输过程中的信息数据安全；
10.信号采集需源于医疗设备主机，非设备屏幕分屏；
11.采集出的医疗设备信号清晰度需等同设备本身，完整无抖动；
12.医疗设备不会因信号采集而出现自身信号减弱、抖动、缺失、干扰等；
13.支持多种接口及协议，满足：DSA、3D、IVUS、OCT、CARTO、心电、超声等；

	4
	平台联通接口
	*与国家卫健委能力建设和继续教育进修与培训基地互联互通
	1.可通过软件端访问到上级基地手术室，观看手术实时画面，用于科室学习。
2.上级基地可通过软件端访问到本地医院手术室，观看手术室实时手术画面，用于指导和质控。

	
	
	*与国家卫健委继教数字化学习系统相连接
	统计参培医院学习记录、在线时长，用于评价参培医院是否符合要求。




