梧州市工人医院病理通风柜、净水设备、智能生物安全箱、
蜡块柜、玻片柜、档案柜、晾片柜采购需要
附件1
XX公司报名表
	公司名称
	XX公司

	联系人姓名
	小王

	身份证号码
	5XXX

	联系电话（手机）
	183XXX

	联系电话（办公）
	077X-XXX

	邮箱
	XXX

	生产厂商
	XXX公司

	品牌
	品牌1

	型号
	型号1

	单价（万元）
	xx

	供货时长（天）
	xx

	质保期（年）
	x

	使用期限（年）
	x



单位名称（盖章）：                 
日  期：   年  月  日                         



附件2
复函材料声明函
梧州市工人医院：
我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目市场调研公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。
单位名称（盖章）：          
联系人：             
联系电话：           
    年   月   日















附件3
[bookmark: _GoBack]
本次采购的货物数量及规格参数需求，详见下表：
1. 通风柜

	序号
	标的名称
	数量
	尺寸规格
	技术参数要求
	单价(元)

	1
	台面式通风柜
	4台
	1800*850*2350
	1、台面：12.7mm厚国产理化板台面。2、上箱体：柜体采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性。3、导流板及内衬板：5.0mm厚抗倍特板；4、窗口玻璃：采用6㎜厚钢化透明玻璃；5、照明：LED日照灯，220V30W；6、下箱体：全钢落地箱式结构，柜体采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；7、柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计，中间填充有隔音材料；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露；8、铰链：炬森品牌110°缓冲门铰，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。9、拉手：一体折弯成型拉手。10、地脚：采用实验室专用调节脚，可适于不同的地面环境。高度可调，方便实用。11、其他:4个10A75款带防水盖插座，触摸屏控制面板； 12、含管道，含风机、风阀，含电线。 
	

	2
	台面式通风柜
	4台
	1500*850*2350
	
	

	3
	落地通风柜
	1台
	1800*850*2350
	1、柜体：采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性。
2、导流板及内衬板：5.0mm厚抗倍特板；
3、窗口玻璃：采用6㎜厚钢化透明玻璃；
4、照明：LED日照灯，220V30W；
5、拉手：一体折弯成型拉手。
6、地脚：采用实验室专用调节脚，可适于不同的地面环境。高度可调，方便实用。
7、其他:4个10A75款带防水盖插座，触摸屏控制面板；                      8、含管道，含风机、风阀，含电线 
	

	4
	台面式通风柜
	1台
	2100*850*2350
	1、台面：12.7mm厚国产理化板台面。2、上箱体：柜体采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性。3、导流板及内衬板：5.0mm厚抗倍特板；4、窗口玻璃：采用6㎜厚钢化透明玻璃；5、照明：LED日照灯，220V30W；6、下箱体：全钢落地箱式结构，柜体采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；7、柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计，中间填充有隔音材料；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露；8、铰链：炬森品牌110°缓冲门铰，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。9、拉手：一体折弯成型拉手。10、地脚：采用实验室专用调节脚，可适于不同的地面环境。高度可调，方便实用。11、其他:4个10A75款带防水盖插座，触摸屏控制面板； 12、含管道，含风机、风阀，含电线  
	

	9
	台式通风柜
	2台
	2300*1000*2350
	1、台面：12.7mm厚国产理化板台面。2、上箱体：柜体采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性。3、导流板及内衬板：5.0mm厚抗倍特板；4、窗口玻璃：采用6㎜厚钢化透明玻璃；5、照明：LED日照灯，220V30W；6、下箱体：全钢落地箱式结构，柜体采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；7、柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计，中间填充有隔音材料；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露；8、铰链：炬森品牌110°缓冲门铰，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。9、拉手：一体折弯成型拉手。10、地脚：采用实验室专用调节脚，可适于不同的地面环境。高度可调，方便实用。11、其他:4个10A75款带防水盖插座，触摸屏控制面板； 12、含管道，含风机、风阀，含电线  
	

	10
	落地通风柜
	1台
	2000*1000*2350
	1、柜体：采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性。
2、导流板及内衬板：5.0mm厚抗倍特板；
3、窗口玻璃：采用6㎜厚钢化透明玻璃；
4、照明：LED日照灯，220V30W；
5、拉手：一体折弯成型拉手。
6、地脚：采用实验室专用调节脚，可适于不同的地面环境。高度可调，方便实用。
7、其他:4个10A75款带防水盖插座，触摸屏控制面板；                      8、含管道，含风机、风阀，含电线 
	

	11
	落地通风柜
	1台
	1800*1150*2350（净空2200）伸缩门
	1、柜体：采用1.0mm冷轧钢板,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性。
2、导流板及内衬板：5.0mm厚抗倍特板；
3、窗口玻璃：采用6㎜厚钢化透明玻璃；
4、照明：LED日照灯，220V30W；
5、拉手：一体折弯成型拉手。
6、地脚：采用实验室专用调节脚，可适于不同的地面环境。高度可调，方便实用。
7、其他:4个10A75款带防水盖插座，触摸屏控制面板；                      8、含管道，含风机、风阀，含电线  

	



2. 智能生物安全箱（35L）

	序号
	标的名称
	数量
	尺寸规格
	技术参数要求
	单价(元)

	1
	智能生物安全箱35L
	30个
	外尺寸
576*356*360mm
内尺寸488*268*270mm
有效尺寸
435*210*215mm
	1、三温区配置，可选PCM温度段
+2℃~+8℃、+15℃~+25℃、-25℃~-15℃
2、单仓精准控温 VB系列
3、材质：改性PP+PU发泡+VIP
箱体支持功能
温度上传、实时定位、开关检测、超温告警、RFID资产管理
4、云监控平台
可与客户系统对接，实现数据同步与订单流程绑定
5、型号说明
单温层箱体、无线多点测温+物联网传感器，保温时长12小时
6.基站主机
产品名称：双路分离式记录仪-主机
产品型号：DL-B40N
测温范围：温度:-20°C~+60°C/湿度:0%RH~100%RH
总节点数量：可定制
记录周期：1min~24h可连续设置
记录容量：>10万组
电池容量：5000mAh
通讯接口：4G
探头类型：内置温湿度探头、分离式双路探头
产品尺寸：80*120*22mm
数据打印：蓝牙
报警类型：声光/短信/邮件/微信推送
屏幕显示：46.5*35mm,STN点阵屏
电池续航：10~20天
7.节点探头
产品名称：双路分离式记录仪-节点探头
产品型号：DL-C40A
测温范围：温度:-40°C~+60°C/湿度:0%RH~100%RH
续航时间：>15天
记录周期：1min~24h可连续设置
电池容量：1200mAh
通讯接口：433/USB
探头类型：内置温度探头
产品尺寸：41*78*18mm
电池类型：锂电池
	




3. 纯水设备（北山中座技术室工作环境实际需要）
（一）用途
本项目为院内新增医疗超纯水供水系统采购及配套安装调试项目，为检验科、病理科、临床实验室、试剂配制、精密实验器皿终末清洗等医用场景提供稳定合规超纯水。院内现有分散式小型纯水机存在水质波动、取水点位不足、管路二次污染、无集中稳压供水等问题，无法满足多岗位同步用水需求。本次采购0.5T/h集中式超纯水设备，搭建集中供水+分支点位取水供水体系。
项目硬性使用要求：设备额定产水量0.5吨/小时，常温25℃工况下出水电阻率达到18.2Ω·m，出水水电导率＜1μS/cm；系统需具备恒压稳压供水能力，保障10个独立取水口全开同步不间断取水，取水全过程水质、水压无衰减、无指标漂移。整套设备、输水管道、消毒组件全部符合医用涉水卫生规范，满足院感管控、日常巡检、第三方水质抽检、台账溯源全流程要求，完工后完成管路冲洗、系统消毒、现场水质核验、操作人员岗前培训，交付后提供不少于1年免费质保及季度上门巡检服务。
合规依据：严格遵循《GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法》一级纯水标准、YY/T 0298-2016医用纯水系统技术要求、医疗机构院感纯水管路消毒管理规范。
（2） 核心技术拟化指标明细表

	序号
	指标大类
	细分技术指标
	用户需求标准值
	拟化补充验收备注

	1
	设备基础产能
	额定产水量（25℃常温）
	0.5T/h（500L/h）
	考虑冬季原水水温降低导致膜组件出水衰减，设备自带变频增压、水温补偿程序，低温环境下保证额定产水量不低于95%，杜绝高峰期产水不足

	2
	出水水质指标
	出水电阻率
	18.2Ω·cm
	严格按照用户原始参数执行，内部备注仅用于内部核验：等同于行业通用18.2MΩ·cm，为实验室一级超纯水上限指标；设备搭载在线电阻率实时监测探头，控制柜大屏实时可视化显示数据

	3
	出水水质指标
	出水水电导率
	＜1μS/cm
	配备独立电导率监测探头，与电阻率数据双向联动校验，任意一项水质指标超标，系统立即声光报警并自动切断外供水路，严防不合格纯水流入取水点位

	4
	供水工况指标
	同步取水点位承载力
	10个取水口同时取水
	按照医用常规取水流量，单口出水4-6L/min，10口全开瞬时总流量≥55L/min；配套恒压变频水泵+无菌稳压罐，多口同步取水时管网水压稳定0.28-0.32MPa，水质、水压全程无衰减波动

	5
	水处理工艺配置
	全流程净水工艺
	三级预处理+双级反渗透+终端抛光混床+闭环回水消毒
	预处理包含石英砂、柱状活性炭、5μm精密保安过滤器，去除原水泥沙、余氯、胶体；后端配置254nm紫外杀菌、0.22μm终端微孔过滤，出水菌落总数≤1CFU/mL，满足医疗无菌用水要求

	6
	管网管路要求
	输水管材、管路布局
	304卫生级不锈钢无缝管路，零死角闭环回水
	依据院感规范分布式布设10个取水口，管路设置排水坡度，系统支持每日定时自动回水循环，避免纯水静置滋生生物膜，满足月度院感消杀核查要求

	7
	智能运维管控
	报警、数据留存功能
	水质超标、水压异常、滤芯损耗、设备故障声光报警
	设备自动留存180天运行及水质数据，支持本地导出台账，无需人工纸质记录，符合医院后勤溯源审计要求

	8
	交付验收要求
	现场验收标准
	现场实测10口同步连续取水2小时
	验收期间每30分钟记录一组水质、水压数据，全部达标方可验收；第三方水质检测报告、全套竣工图纸及组件原厂质保凭证



（3） 实验项目-用水等级精准对照表
1.一级水(超纯水，电阻率≥18.2 MΩ·cm)

	实验/仪器场景
	典型例子
	关键要求

	超痕量/高灵敏度仪器分析
	HPLC、UPLC、GC-MS、LC- MS、ICP-MS、ICP-OES
	无颗粒、低TOC、无离子 污染

	分子生物学实验
	PCR、qPCR、基因测序、核酸 电泳、细胞培养用水
	无核酸酶、无热源、低微生 物

	精密光学/光谱分析
	荧光分光光度法、原子吸收(石 墨炉)、离子色谱
	低背景干扰，避免基线漂移

	标准溶液/缓冲液(超痕 量 )
	低浓度金属标液配制、LC-MS 流动相
	无杂质影响检测限



4.蜡片柜（用于组织蜡块存放）

	序号
	标的名称
	数量
	尺寸规格
	技术参数要求
	单价(元)

	1
	蜡块柜
	25组
	430*478*1295
	十八抽（三节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，可存放包埋盒蜡块约12000块），柜体采用优质冷轧板，经数控设备加工成型(保证柜子的平整度与美观度)，抽屉：蜡块专用抽，每抽配十一根隔条，拉手：塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。
	



5.玻片柜（用于组织、细胞、分子病理等玻片存放）

	序号
	标的名称
	数量
	尺寸规格
	技术参数要求
	单价(元)

	1
	玻片柜
	20组
	403*478*1625
	品牌为“金碟”， 七十二抽（十二节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片760片，每套可存放约5.5万片，可负载900公斤），柜体采用优质冷轧板，经数控设备加工成型(保证柜子的平整度与美观度)，抽屉：切片专用抽，ABS滑道，ABS涂铬拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。
	







6.档案柜（病理档案资料存放）

	档案柜

	序号
	标的名称
	数量
	尺寸规格
	技术参数要求
	单价(元)

	1
	档案柜
	10组
	900*480*1800
	1.整体灰白、U型拉手对开门                
2.柜体：18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条                             3.配件：优质铰链 
	




7.晾片柜（用于玻片归档前凉片、胶水凝固）

	序号
	标的名称
	数量
	尺寸规格
	技术参数要求
	单价(元)

	1
	晾片柜
	20组
	450*478*1295
	十八抽（三节，每节六抽，每节带有连接件，加一底座，可存放玻璃晾片4536片或9072片），柜体采用优质冷轧板，经数控设备加工成型(保证柜子的平整度与美观度)，抽屉：晾片专用抽，每抽有252孔插槽（配有数字编码，可方便查找），共有4536孔插槽，每孔插槽可存放1片或两片玻璃晾片，拉手：塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。
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